Адрес дефектоскопа 10.0.0.20
Порт управления src_port == 14057 dst_port == 17814

Первое слово 32 бита в буфере для записи команды в дефектоскоп Magic Word = 0xF0AA550F

Следующее слово 32 бита команда:
[31] – “1” - Глобальная переменная
[30] - Синхронизация «1» - включить «0»-выключить
[29] - Синхронизация «1» - от колеса, «0» - внутренний генератор
[28:16] - делитель внутреннего генератора (1000 Гц)
[15:8] - прибавлять по тику колеса (wheel_add) = default: 9
[7:0] - отнимать при формировании фрейма (frame_dec) = default: 234

коэффициент подобран под делитель 26.0

*пример Wheel_add = 3, Frame_dec = 7
sync_val = 0
1-ый тик колеса: sync_val = 3
2-ой тик колеса: sync_val = 6
3-ий тик колеса: sync_val = 9
9 >= 7, поэтому запускаем дефектоскоп и в sync_val оставляем переполнение 9-7=2
4-ый тик колеса sync_val = 5
5-ый тик колеса sync_val = 8
8 >= 7, поэтому запускаем дефектоскоп и в sync_val оставляем переполнение 8-7=1
...sync_val = 4
...sync_val = 7
7 >= 7 … 7-7=0

1-ый тик колеса: sync_val = 3
2-ой тик колеса: sync_val = 6
3-ий тик колеса: sync_val = 9
9 >= 7, поэтому запускаем дефектоскоп и в sync_val оставляем переполнение 9-7=2

и т.д.

[31] – “0” - Параметры канала
Параметры канала
[30:29] – Номер физического канала (№ платы 0-3)
[28:27] – Номер слота (всего 4 слота 0-3)
[26:23] – Номер команды
[22:0] - параметр

№ команды	Описание	Разрядность	Значение
01	Маска зондирующего, можно подключить к зондирующему несколько каналов	4 бита	1, 2, 4, 8
02	Номер приёмника. В каждом слоте можно подключить только один принимающий логический канал на плате канала	2 бита	0, 1, 2, 3
03	Время “1” зондирующего (в 5 нс)	8 бит	20 (10 для Р/С)
04	Время “0” зондирующего (в 5 нс)	8 бит	20 (30 для Р/С)
05	Время демпфирования (в 5 нс)	16 бит	1000
06	Количество импульсов возбуждения	4 бит	4 (1 для Р/С)
07	Уровень смещения АЦП	8 бит	120
08	Количество тиков АЦП на один отсчёт	8 бит	14
09	Количество отсчётов в словах по 4 байта от канала	8 бит	64 (256 байт)
10	Время слота, устанавливается для всех каналов (в 50 нс) / биты [28:27] игнорируются / Если «0», то слот не будет использоваться / Если время слота недостаточно для сохранения данных, то данные не будут передаваться	16	3600 (180 мкс)
11	Пауза после зондирующим перед началом оцифровки (50 нс * количество тиков АЦП на один отсчёт (команда №8 по умолчанию 14))	8	0
12	Включить HIGH VOLTAGE	3 бита	000

Формат данных:
ID версии (32 бита) - для Stick2 0xEC534F4D (EchoComplex SOM)
Каунтер фреймов (32 бита)
Каунтер датчика пути (32 бита)
Каунтер 1 MHz (32 бита)
Количество данных от 1-ого канала (32 бита), данные от канала 1-ого канала(если длинна != 0)
Количество данных от 2-ого канала (32 бита), данные от канала 2-ого канала(если длинна != 0)
…
…
…
Количество данных от 15-ого канала (32 бита), данные от канала 15-ого канала(если длинна != 0)
Количество данных от 16-ого канала (32 бита), данные от канала 16-ого канала(если длинна != 0)